苏州市昆山政府采购

招标文件

| 招标编号： | JSZC-320583-AFEJ-G2025-0022 |
| --- | --- |
| 采 购 人： | 苏州市昆山生态环境局 |
| 项目名称： | 实验室专用仪器采购 |
| 类 别： | 货物类 |

艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司

二○二五年七月

前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320583-AFEJ-G2025-0022 |
| 2 | 招标内容 | 实验室专用仪器采购 |
| 3 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | 本项目不收投标（响应）保证金 |
| 5 | 投标文件 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 6 | 投标文件 提交 | 截止时间：2025年08月15日09点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 7 | 开标时间 开标地点 | 时间：2025年08月15日09点30分（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 8 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 9 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 10 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 11 | 代理服务费 | 服务费：按差额定率累进法计算收费，本项目招标代理服务费由中标单位按以下收费标准向招标代理机构支付。 收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为预算金额的0.5%； 预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 本项目成交服务费55260元 账户名称：艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司 帐 号：10548401040029877 开户行：中国农业银行股份有限公司苏州商业街支行 |

目      录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同主要条款

第六章  评分标准

# 第一章  招标公告

受苏州市昆山生态环境局的委托，艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司对其所需的实验室专用仪器采购进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来参与。

项目概况 实验室专用仪器采购JSZC-320583-AFEJ-G2025-0022招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年08月15日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-AFEJ-G2025-0022；

2.项目名称：实验室专用仪器采购；

3.预算金额：人民币肆佰陆拾陆万元整（¥4660000.00）；

4.最高限价：466万元；

5.采购需求：

| 序号 | 仪器 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相色谱仪 | 1台 | 核心产品 |
| 2 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 1台 | 核心产品 |
| 3 | 超级微波消解仪 | 1台 | 核心产品 |
| 4 | 便携式重金属测定仪 | 1台 |  |
| 5 | 无人机载光谱成像水质分析仪 | 1台 |  |
| 6 | 连续流动分析仪 | 1台 |  |
| 7 | 全自动阴离子挥发酚分析仪 | 1台 |  |
| 8 | 便携式气相分子吸收光谱仪 | 1台 |  |
| 9 | 全自动紫外分光油分析仪 | 1台 |  |
| 10 | 全自动红外分光油分析仪 | 1台 |  |
| 11 | 全自动固相萃取仪 | 1台 |  |
| 12 | 高通量真空平行浓缩仪 | 1台 |  |
| 13 | 超纯水仪 | 1台 |  |
| 14 | 硫化物酸化吹气仪 | 1台 |  |
| 15 | 紫外可见分光光度计 | 1台 |  |
| 16 | 可见分光光度计 | 1台 |  |
| 17 | 分液漏斗振荡器 | 1台 |  |

6.合同履行期限：合同签订之日起60天内交付完毕，具体以合同签订时间为准。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业，所属行业为工业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

2.地点：“苏采云”系统自行下载招标文件；

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费

注：未依照招标公告要求获取招标文件的投标人，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年08月15日09点30分（北京时间）

2.开标时间：2025年08月15日09点30分（北京时间）

3.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.各投标人必须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》。

3.根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，本次采购的产品不属于《节能产品政府采购品目清单》范围内强制或优先采购的产品。本次采购的产品不属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品。

4.信息发布媒体：该信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。

5.本项目支持政府采购合同信用融资。

6.昆山市财政局政府采购管理科电话：0512-57310854。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州市昆山生态环境局

地址：昆山市前进西路1801号

联系人：姜欣

电话：0512-57763569

2.采购代理机构信息

名称：艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司

地址：江苏省苏州市高新区玉山路43号1幢203-2室

联系人：傅建菲

联系电话：18013795708

3.项目联系方式

联系人：傅建菲

联系电话：18013795708

# 第二章  投标人须知

1.说明

1.1本招标文件仅适用于艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司。

2.词语释义

2.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人(采购人)。

2.6乙方（中标人）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人(中标人)。

2.7货物：系指乙方按招标招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货安装地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.16书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

3.合格投标人的一般条件：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4.供应商的特殊条件：

无。

5.投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见第三章）。

6.投标费用

6.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7.联合投标及转包、分包

7.1本项目不接受联合体投标。

7.2本项目不接受转包、分包。

8.招标文件的询问

投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。

9.质疑

9.1投标人可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.2供应商质疑办法具体详见《政府采购质疑和投诉办法》。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.3供应商对招标文件如有质疑，请质疑以书面形式（当场送达或邮寄方式，不接收到付快递）递交至采购代理单位。

9.4对招标文件内容质疑时，需提供在采购交易系统中下载本项目招标文件的《交易文件下载确认单》，未提供的视为未依照招标公告要求获取招标文件，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

9.5供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

9.6质疑联系：艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司

联系地址：江苏省苏州市高新区玉山路43号1幢203-2室

联系电话：18013795708

联系人：傅建菲

10.招标文件

10.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该电子投标（响应）文件将被视为未实质性响应。

10.2招标文件及其补充文件为未按规定的方式获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

11.招标文件的澄清或修改

11.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

11.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

12.提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13.投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

14.投标文件的组成

14.1封面

14.2开标一览表

14.3投标报价明细表

14.4资格审查文件

14.4.1具有独立承担民事责任的能力证明（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

14.4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

14.4.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

14.4.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

14.4.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式自拟）；

14.4.6法律、行政法规规定的其他条件；

14.4.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式见第三章）；

14.4.8响应单位与其他单位存在控股管理关系情况表。

14.5符合性审查文件

14.5.1投标人法定代表人身份证扫描件；

14.5.2法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.5.3投标人授权代理人身份证扫描件（如有授权）；

14.5.4投标函（格式见第三章）；

14.5.5关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.5.6投标人基本情况表（格式见第三章）；

14.5.7商务条款偏离表（格式见第三章）；

14.5.8远程参与开标会议诚信承诺书（格式见第三章）；

14.5.9技术要求偏离表（格式见第三章）；

14.5.10品牌、规格、材质、生产厂家说明（格式见第三章）；

14.5.11售后服务承诺书（格式见第三章）；

14.6综合评审文件

14.6.1项目实施方案；

14.6.2企业类似业绩一览表（格式见第三章）；

14.6.3评分标准中所涉及到的其他材料、证明。

注：（1）以上14.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.电子投标文件的编制与提交

15.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

15.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

15.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

16.报价（编制）要求说明

16.1投标报价包括完成该项工作所需全部的设备、材料、附配件及其人工、机械、运输、仓储、保险、劳保、对设备安装和调试、售后服务、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

16.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

16.3一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

16.4投标文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.5最低报价不能作为中标的保证。

17.投标保证金

本项目不收投标（响应）保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自投标截止之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

18.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件；拒绝延长的，其投标失效。

19.投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20.投标文件的补充、修改或撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21.开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

21.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

21.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

21.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

21.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

21.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

22.评标委员会或评标小组

22.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

22.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.1.3对投标文件进行比较和评价；

22.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

22.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.2评标委员会成员应当履行下列义务：

22.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

22.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

22.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

23.保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.对投标文件初审

24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标人拒绝修正错误；

24.1.5投标人的报价是选择性的；

24.1.6投标人的报价只投了部分内容；

24.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

24.1.8其他被评委会认定无效的情况。

24.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

26.无效投标

26.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（六）机器码一致的。

26.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

26.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

27.废标

27.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

27.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

27.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

27.1.4因重大变故，采购任务取消的；

27.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

28.投标文件的评价和比较

28.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

29.中标人的确认

29.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标采购人的委托向招标采购人推荐中标候选单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标人后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告。各投标人如对公告结果有异议，应在中标公告公告期届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章(原件)。招标代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章(原件)的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如投标人在中标公告公告期届满之日起七个工作日后向招标代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章(原件)，招标代理机构有权对该质疑不予答复。

30.合同授予标准

30.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源

31.中标通知书

31.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

31.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

32.合同的签订

32.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日（最多三十日内）内，按照招标文件及投标文件规定与中标人签订书面合同。

32.2采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

32.3采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

32.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33.代理服务费

33.1中标单位须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取合同前付清。

33.2中标单位如果未按规定缴纳代理服务费，招标代理机构将保留诉讼的权利。

34.监督

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、开标一览表

开标一览表

招标编号：

| 序号 | 项目名称 |  | 投标总报价 | 供货期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 人民币大写： （小写： ） |  |
| 企业类型 |  | 微型企业□ 小型企业□ 残疾人福利性单位□ 监狱企业□ |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

2、投标报价明细表

投标报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号、规格 | 生产厂家 | 数量/单位 | 单价（元） | 总价（元） | 是否属于小微型、监狱、残疾人企业的产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） ；￥ ； |  |  |  |  |  |  |  |

注：“投标报价分析表”投标总价应当与“开标一览表”的投标总价相等，如不相等，以“开标一览表”为准。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

3、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

2. （标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.若一个采购项目或采购包中含有多个货物采购标的，则每个采购标的均应由中小企业制造。声明函中未包含采购的所有货物的制造商的，视为未提供中小企业声明函，不享受中小企业扶持政策。

3.若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）工业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

4、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我          （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名及身份证号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加           （采购人名称）组织实施的编号为JSZC-320583-AFEJ-G2025-0022号的采购活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人：

代理人：

日期：

5、投标函

- 投标函

:

我方收到贵公司JSZC-320583-AFEJ-G2025-0022号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，报价包括完成该项目标的物和服务、配件、辅材以及相关的备件、专用工具、运输、装卸、人工、安装、调试、培训、保险、检验、技术支持、验收、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止之日起90天，如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方愿接受处罚。

4、我方愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权决定中标者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

8、我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消我方的中标资格。

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                              联 系 人：_____________________

地    址：                              邮政编码：_____________________

联系电话：                              传    真：_____________________

电子邮箱：______________________________

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

6、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320583-AFEJ-G2025-0022号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 7、投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近自合同签订之日起60日内交货、安装及调试完成内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 8、商务条款偏离表

- 商务条款偏离表

| 序号 | 商务内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

9、远程参与开标会议诚信承诺书

远程参与开标会议诚信承诺书

致：                           (采购人名称）

我单位自愿参加                    （项目名称及项目编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

1.在招标文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标（响应）；

2.中标(成交)后不依法与采购人签订合同；

3.在投标（响应）文件中提供虚假材料；

4.恶意串通；

5.其他违法违规情形。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

10、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费保修期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| ... | ...... |  |  |

注：1.上述1、2、3、4条请明确期限；

2.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

3.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

- 11、技术要求偏离表

技术要求偏离表

| 序号 | 服务内容 | 招标文件服务要求条款 | 投标文件服务要求条款 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件技术要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

12、投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：1、投标单位须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况，若无控股及管理情况，请填写“无”，并加盖公章，该情况表为资格审查条件，未提交视为资格审查不合格。

2、投标单位对上述情况表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年 月 日

13、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订合同的复印件并加盖投标人公章（公章），否则将不作为评标的依据。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

14、项目人员配置表

项目组人员配备一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

# 第四章  招标书

招标书

艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司受苏州市昆山生态环境局的委托，就其所需实验室专用仪器采购采用公开招标方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加本次采购。

一、招标编号：JSZC-320583-AFEJ-G2025-0022

二、项目名称：实验室专用仪器采购

三、项目预算：人民币肆佰陆拾陆万元整（¥4660000.00）

四、采购需求：

（一）采购清单：

| 序号 | 仪器 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相色谱仪 | 1台 |
| 2 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 1台 |
| 3 | 超级微波消解仪 | 1台 |
| 4 | 便携式重金属测定仪 | 1台 |
| 5 | 无人机载光谱成像水质分析仪 | 1台 |
| 6 | 连续流动分析仪 | 1台 |
| 7 | 全自动阴离子挥发酚分析仪 | 1台 |
| 8 | 便携式气相分子吸收光谱仪 | 1台 |
| 9 | 全自动紫外分光油分析仪 | 1台 |
| 10 | 全自动红外分光油分析仪 | 1台 |
| 11 | 全自动固相萃取仪 | 1台 |
| 12 | 高通量真空平行浓缩仪 | 1台 |
| 13 | 超纯水仪 | 1台 |
| 14 | 硫化物酸化吹气仪 | 1台 |
| 15 | 紫外可见分光光度计 | 1台 |
| 16 | 可见分光光度计 | 1台 |
| 17 | 分液漏斗振荡器 | 1台 |

（二）技术要求

- 《一》超高效液相色谱仪

1.工作条件要求

1.1工作电压：220V±10%，50Hz；

1.2温度：4.0～40℃(39.2～104.0℉)；

1.3湿度：20%～80%，无冷凝。

2.技术指标要求：要求既可在超高效模式下运行，又可在HPLC模式下运行。并具有两者间方法互相转换之功能。

2.1二元溶剂管理系统

2.1.1色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器；

2.1.2集成式漏液管理：漏液传感器（标配）与安全漏液处理；

2.1.3 pH范围：1～12.5；

2.1.4系统同步：两个泵和样品管理器之间可实现进样同步，提高保留时间的重现性；

2.1.5自动操作：漏液传感器，通过控制台软件显示完整的96小时诊断数据；

2.1.6溶剂数量：多达四种，可两两组合，A1或A2与B1或B2进行组合；

★2.1.7梯度形成：高压混合，二元梯度（提供相关证明材料并加盖投标人公章）；

2.1.8溶剂脱气：5通道独立脱气机，其中1通道分配给灌注溶剂；

2.1.9可设置的流速范围：0.001～2.000mL/min，增量为0.001mL；

★2.1.10最大操作压力：在流速达1.0mL/min时，压力为15,000 psi，在流速达2.0 mL/min时，压力为9,000psi，在流速达1.0 mL/min时，压力为15,000 psi，在流速达2.0 mL/min时，压力为7800psi（提供相关证明材料并加盖投标人公章）；

2.1.11柱塞清洗：自动，可编程；

2.1.12流速精度：0.075%RSD或0.01min SD(0.2～2.0mL/min)，取较大者(使用预混合溶剂)，基于6次重复进样的结果；

2.1.13流速准确度：准确度为±1.0%；

2.1.14梯度准确度（混合准确度）：±0.5%绝对值，5%～95%范围内，0.2～2.0mL/min；

2.1.15梯度精度（混合精度）：≤0.15%或±0.01minSD(0.2～2.0mL/min)，取较大者；

2.1.16系统总延迟体积：≤115μL，不随反压变化；

2.1.17梯度延迟体积：≤90μL；

2.1.18梯度变化模式：预编≥11种梯度曲线；

2.1.19可压缩性补偿：自动、持续，无需用户干扰；

2.1.20泵密封清洗：配备可设置的主动清洗系统，用于冲洗高压密封件的后部和柱塞杆；

2.1.21混合选件：标配：50μL；可选：100μL和380μL；

2.1.22主动单向阀：智能入口阀；

2.1.23灌注：以≥4mL/min的流速运行湿灌注。

2.2自动进样器管理系统

2.2.1流通针式进样模式；

2.2.2定量同步：泵和进样器之间可实现进样同步，提高保留时间重现性；

2.2.3最大样品容量：≥90个样品；

2.2.4准确度（吸样）：±0.2μL；

2.2.5进样线性度：＞0.999；

2.2.6进样精度：≤0.25% RSD，5～100μL；

2.2.7进样针清洗：集成、主动、程序化；

2.2.8样品交叉污染度（样品残留）：对于咖啡因，≤0.002%(UV)；对于磺胺二甲氧嘧啶，≤0.002%(MS)；

2.2.9进样体积：0.1～10μL（标配），增量：0.1μL；可使用扩展定量环最大扩到1000.0μL；

2.2.10进样次数：每个样品1～99次进样；

2.2.11最小样品量需求：3μL，使用2mL全回收样品瓶；

2.2.12自动进样循环时间：＜30s；

2.2.13样品室温度范围：4℃～40℃，增量：0.1℃；

2.2.14温度准确度：传感器处为+/-0.5℃；

2.2.15稳定稳定性：传感器处为+/-1.0℃；

2.2.16样品管理器加热时间：≤30min，环境温度-40℃；

2.2.17样品管理器冷却时间：≤60min，环境温度-4℃；

2.2.18样品管理器高级功能：自动稀释、自动添加和预加载。

2.3柱温箱

2.3.1色谱柱容量：可容纳≥2根色谱柱，最大内径(I.D.)4.6mm，最长250mm（带在线过滤器或保护柱）；

2.3.2温度范围：20.0（或高于环境温度5.0℃）～65.0℃，增量：0.1℃；温度准确度±0.5℃；温度稳定度±0.3℃；

2.3.3色谱柱室加热时间：≤15min，环境温度≤60℃；

▲2.3.4色谱柱追踪：智能芯片技术利用色谱柱信息管理功能追踪并存档色谱柱的使用历史。信息类型为至少18项（内容包括色谱柱测试报告及填料特性、样品组、使用过程中最小最大柱压力、温度、操作者、进样次数等信息）（提供软件截图证明）。

2.4二极管阵列检测器

★2.4.1波长范围：190～800nm（190～500nm）（提供相关证明材料并加盖投标人公章）；

▲2.4.2单一光源：氘灯（提供相关证明材料并加盖投标人公章）；

2.4.3波长准确度：±1nm；

▲2.4.4带宽：1.2nm（提供相关证明材料并加盖投标人公章）；

2.4.5二极管数：≤512；

2.4.6数字分辨率：1.2nm（0.6nm，190～500nm）；

2.4.7采样频率：80Hz；

2.4.8基线噪音：±3×10-6AU；

2.4.9基线漂移：≤1.0×10-3AU/hr；

2.4.10漂移：≤1.0×10-3AU/hr；

2.4.11线性范围：2.0AU

2.4.12吸收范围：0.0001～4.0000AU；

2.4.13流通池：光导全反射流动池，池长：10mm，池体积：500nL（分析池）；

2.4.14流通池耐压：1000psi；

2.4.15可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值；

2.4.16具备建立标准物质光谱库功能。

2.5荧光检测器

2.5.1激发波长：200～890nm；

2.5.2发射波长：210～900nm；

2.5.3发射波长与激发波长设置差值：10nm；

2.5.4带宽：20nm；

2.5.5数据采集模式：最多4个2D通道或1个3D通道；

2.5.6波长准确度：±3nm；

2.5.7波长重现性：±0.25nm；

▲2.5.8灵敏度：S/N≥1000(水测量信号的拉曼光谱）（提供相关证明材料并加盖投标人公章）；

2.5.9测量范围：0.001～100，00.000发射单位(默认)；

2.5.10流通池：＜2ul，长轴向设计；

2.5.11光源：汞/弧氙灯，寿命1000小时；

2.5.12采样频率：单(波长)模式最高80Hz；

2.5.13流通池耐压：500psi(34.5bar)。

3.色谱数据管理系统

3.1是在最新Windows 10，64中文版操作系统下编写和测试。

3.2原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

3.3登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。

3.4操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。

3.5具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21CFR Part11法规的要求，具有电子记录，电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能。

3.6≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用。

3.7≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索。

3.8报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。

3.9原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。

3.10带有系统适用性软件，可以计算美国药典（USP）、欧洲药典（EP）和日本药典（JP）的柱效、拖尾因子、分离度等色谱适用性参数。（可选）

3.11用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算：样品信息类型≥6；数据类型≥6。

3.12积分模式：传统积分和ApexTrack峰尖寻迹拟和积分，可提供更准确的肩峰、负峰和拖尾峰的积分。

4.配置要求

4.1超高效液相色谱二元泵1套

4.2在线脱气机1套

4.3自动进样器1套

4.4柱温箱1套

4.5样品冷却装置1套

4.6二极管阵列检测器1套

4.7荧光检测器1套

4.8原厂色谱软件1套

4.9色谱柱：1根C18色谱柱，1个氰基柱，1根多环芳烃专用柱

4.10配套控制系统1套

4.11配套输出系统1套

5.技术服务和培训要求

5.1供应商须到现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。

5.2提供两名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。

5.3仪器故障响应时间不超过2个工作日，维修日程不超过7个工作日。

5.4及时免费提供技术咨询和软件升级服务。

5.5提供不定期的仪器应用技术培训服务。

5.6定期现场回访：2年以上每年2次的免费现场回访。

5.7质量保证：保修期自测试验收合格起2年，免费上门维修服务。

- 《二》电感耦合等离子体光谱仪

1.仪器应用范围：适用于食品、环境、药品、矿石、合金、石化等各种基体样品中主量及微量元素的定性、半定量和定量分析。

2.技术要求

2.1主机

2.1.1仪器总体要求：该光谱仪使用高效半导体制冷的固体检测器，必须具有防溢出功能，仪器为全谱直读型，1min内完成不少于70个元素或谱线的分析；必需包括高频发生器、等离子体及进样系统、恒温分光系统、检测器、分析软件和计算机系统，全自动控制。

2.1.2检测器

2.1.2.1带半导体制冷的固体检测器，连续像素，任意选择波长，且具有天然的防溢出功能；

▲2.1.2.2检测单元≥100万个检测单元，读取速度≥2MHz，像素分辨率≤0.002nm（提供检测器的说明书并加盖投标人公章）；

2.1.3光学系统

2.1.3.1采用恒温驱气型中阶梯光栅分光系统，石英棱镜二维色散；

▲2.1.3.2光室：恒温驱气型，控温精度≤±0.2℃（提供软件截图）；

▲2.1.3.3波长范围：不少于167～840nm全波长覆盖，可测Al167.079nm，P178.2nm，B182.6nm，Na818.326nm（提供参数说明或软件截图证明并加盖投标人公章）；

▲2.1.3.4光学分辨率：As189.042nm半峰宽＜0.007nm，Ca393.366nm半峰宽＜0.017nm，Ba614.172半峰宽＜0.024nm,K766.490nm半峰宽＜0.035nm（提供软件分析图谱证明）；

2.1.3.5为保证光学系统的稳定性和最佳的光通量，焦距≤300mm。

2.1.4等离子体

2.1.4.1等离子体观察方式：炬管垂直放置，双向观测，在一次分析中同时给出水平和垂直观测的结果；

2.1.4.2 RF发生器：水冷固态发生器，直接耦合、变频自动调谐，耦合效率大于75%，等离子体线圈有惰性保护层防腐蚀、免维护；

2.1.4.3输出功率≥1300W；

2.1.4.5频率：≥27MHZ；

2.1.4.6气路控制：配置3路高精度质量流量计，精度0.01L/min，由ICPOES软件直接控制，包括冷却气、辅助气、雾化气；

▲2.1.4.7尾焰处理技术：采用耐高温防腐蚀惰性锥口设计，后续无需维护和更换，不接受空气切割技术，以免对紫外区谱线灵敏度造成损失（提供实物图和原理图证明）。

2.1.5进样系统

2.1.5.1炬管设计：可拆卸、快速插拔式连接，辅助气及保护气管路均采用固定设计，在拆装炬管时对气体管路无需任何操作，可配置多种口径中心管的分体式石英炬管，用以降低炬管的后期使用成本；

▲2.1.5.2废液安全在线自动监控：有废液传感器，能对仪器状态进行实时自动的监控，保障数据准确及仪器使用安全（提供实物图照片）。

2.1.6分析性能

2.1.6.1分析速度：可实现1.5min内测试超过180条谱线（每条测量谱线的积分时间≥10秒，重复3次，冲洗时间≥20秒）；

2.1.6.2谱线灵活性：可对分析元素的任何一条谱线进行定性、半定量和定量分析，便于分析研究；

2.1.6.3杂散光：10000ppm钙溶液在As189nm处的等效背景浓度小于0.3ppm；

2.1.6.4测定谱线的线性动态范围≥106。

▲2.1.6.5检出限（以11次空白的3φ做为检出限）：Al元素167.079nm波长处≤0.10µg/L，Zn213.856nm≤0.20µg/L，Ni221.647nm≤0.60µg/L，Mn257.61nm≤0.07µg/L（提供相关计量报告或分析报告并加盖投标人公章）。

2.1.7自动进样器

2.1.7.1样品架容量：≥200位；

2.1.7.2分辨率：0.1mm±4%；

2.1.7.3进样速度：≤3秒；

2.1.7.4支持有序进样和随机采样的功能,提供灵活多变的进样方式；采用非金属样品流路, 涂有防腐材料的仪器表面,在最苛刻的化学环境下可确保卓越的精密度。

2.工作站系统

2.1软件操作方便、直观，具有定性、半定量、定量分析功能；

2.2具有元素间干扰校正技术和实时背景扣除等不少于三种干扰校正技术；

▲2.3具有同时记录所有元素谱线的“指纹”摄谱功能，可快速定性和半定量分析,并能永久保存和自动检索操作软件（提供软件截图证明）；

2.4仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能，支持Excel，XML,CSV数据导出,可直接与LIMS系统对接；

2.5软件具有可根据客户自定义报告模版功能，可提供原始数据和图谱的导出及打印。

3.配置要求

3.1电感耦合等离子体发射光谱仪（全谱扫描型、光室带恒温）1套；

3.2工作站系统1套；

3.3配套进样系统（包括矩管和中心管1套、雾化器1套、雾化室1套及配套管线）；

3.4自动进样器1套；

3.5耐HF酸进样系统1套；

3.6配套耗材包（包括矩管和中心管1套、雾化器1套、进样蠕动泵管（6根/包）2包、废液蠕动泵管（6根/包）2包）1套；

3.7配套冷却水循环系统1套；

3.8 10kW稳压电源1套；

3.9配套控制系统和输出系统各1套。

4.售后服务

4.1供应商在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可仪器无偏离技术性能为止；

4.2仪器在调试通过后提供不少于2年的保修期；

4.3设备出现故障后投标人及厂家的维修人员在2小时内电话响应，在24小时内到达现场；

4.4供应商须免费提供现场技术培训及2人次的厂家集中培训，提供详细的培训计划、培训大纲，保证使用人员正常操作设备，后期针对使用方法，质保期内外均可提供上门免费的应用培训；

4.5制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务包括备用零件及消耗品。

- 《三》超级微波消解仪

1.仪器设备用途：预加压单反应室超级微波系统，用于各种样品的微波超高压高温消解，用于实验室中各种类型样品的消解制备前处理，为AAS，AFS，ICP，ICP-MS等分析仪器制备样品。

2.技术指标要求

2.1硬件部分

2.1.1微波安装功率2000W，微波输出功率1700W，主机外壳材质：特种不锈钢。

★2.1.2最大工作压力：200Bar，最大工作温度300℃（提供相关证明材料并加盖投标人公章）。

★2.1.3最大样品处理通量：不少于41个/批(单只管子体积不小于4.5ml)（提供相关证明材料并加盖投标人公章）。

★2.1.4特氟龙反应腔体积：1.0L；特氟龙内衬杯内直径不小于85mm（提供相关证明材料并加盖投标人公章）。

2.1.5内置式排酸汽系统

2.1.6微波消解前可预先冲入高压氮气，使反应腔压力达到30～90bar，实验过程中自动冲压，无需手手动控制。消解完成后自动泄压，无需手动操作。

▲2.1.7内置密闭式水冷系统，无需外接循环水浴（提供相关证明材料并加盖投标人公章）。

▲2.1.8内置一体式超大触摸屏，屏幕不小于9英寸，Windows操作系统，中英文操作软件（提供相关证明材料并加盖投标人公章）。

2.1.9温度控制系统：内置温度传感系统，实时监测、控制反应腔内温度，实时显示温度数据与温度曲线。

2.1.10压力控制系统：内置压力传感系统，实时监测反应腔内压力，实时显示压力数据与压力曲线。

2.1.11仪器内置智能指示灯系统，实时显示样品消解处理进程及设备状态。

▲2.1.12可升级加配磁力搅拌系统（提供相关证明材料并加盖投标人公章）。

▲2.1.13实验结束后，内衬杯自动智能提升，反应管和支架在转移过程中需装在盖着盖子的内衬杯内（提供相关证明材料并加盖投标人公章）。

2.2软件控制系统

2.2.1通过预设方法曲线自动调节微波功率，实时显示微波功率曲线。

2.2.2可在线控制和修改所有的反应参数。

2.2.3具有智能程序升温、梯度升温功能，实时显示反应腔内温度、压力。

2.2.4自动音频通知及E-Mail通知消解处理结果；可实现天平上样品重量直接传输至仪器

▲2.2.5设备内存≥1G，无需外接U盘即可自动保存所有样品消解的全面数据、曲线等信息。实验结束后可查看样品的反应过程所有的温度、压力数据及曲线（提供相关证明材料并加盖投标人公章）。

2.2.6智能手机、Ipad，电脑等可远程监测仪器设备的运行状态，实时显示所有数据及曲线。

▲2.2.7设备软件具有用户权限管理，电子签名功能，可以审计追踪及数据完整记录及溯源（提供相关证明材料并加盖投标人公章）。

2.3支架及消解管

2.3.1样品支架应有清晰的孔位编号，以便确认每根反应管实际对应的样品。

2.3.2可使用用户实验室已有的反应试管或容器作为消解管，最大程度地减少使用成本。

3.配置要求

3.1超级微波消解仪主机1套；

3.2内置全罐压力监控系统1套；

3.3内置红外温度控制系统1套；

3.4内置高效液冷系统1套；

3.5无线信号传输系统1套；

3.6 9位消解支架1套；

3.7 30ml玻璃反应管500支；

3.8 30mlTFM反应管9支；

3.9 30ml石英反应管9支；

3.10 30ml反应管的盖帽9个；

3.11 18位消解支架1套；

3.12 18ml玻璃反应管500支；

3.13 18mlTFM反应管18支；

3.14 18ml石英反应管18支；

3.15 18ml反应管的盖帽18支；

4.质保及培训要求

4.1质保期：12个月，质保期自项目验收合格之日起计算；

4.2质保期内供应商应免费提供售后服务。招标人提出仪器故障维修需求后，供应商应在2小时内响应，48小时内提出解决方案。甲方提出仪器故障维修需求后，如需现场处理，供应商应在48小时内携带必要的工具与备件来到现场处理。仪器故障维修产生的备品备件费用由供应商负责。

5.3质保期结束后，供应商承诺提供仪器终生维修服务。供应商应保证招标人能及时从供应商或其提供的供应商处采购到备件。质量保证期后，供应商应长期提供优惠的易耗品、零备件、附件及相关软件升级等。

5.4安装期间的培训：每种仪器安装调试期间，供应商应为招标人免费提供不少于3天的现场培训，培训内容包括仪器的操作、参数设置、日常维护、故障查找和诊断等。

5.5分析方法开发：在仪器安装调试合格后，供应商应免费安排有经验的技术人员到现场进行分析方法的开发。

- 《四》便携式重金属测定仪

1.设备用途：用于地表水、地下水、废水、污水等介质中重金属元素的现场应急测定，检测结果一次性显示20多种元素。

2.检测元素：K，Ca，Ti，V，Cr，Mn，Fe，Co，Ni，Cu，Zn，As，Se，Rb，Sr，Tl，Pb，Bi，Cd，Sn，Sb等21种元素或以上，并且在仪器屏幕上同时显示21种元素及其含量。

3.性能要求

3.1光学系统：全反射X射线荧光光谱技术，采用真空正交背靠背X射线人工多层反射聚焦镜，高亮度微焦斑固定靶点光源，50mm2超大面积SDD探测器（提供具备CMA/CNAS资质机构出具的有效检测报告或高清实物图片证明）。

▲3.2供电系统：交直流两用，具备内置可充电锂电池，电池具有剩余电量百分比显示功能（提供高清实物图片证明），仪器无需开机可现场随时查看电池电量，可连续工作不少于8小时，可连续检测样品：不少于50个。

3.3显示屏与操作系统：屏幕尺寸：不小于10英寸，显示屏不可活动旋转，更适合现场应用，不采用外接PDA、手机、平板或笔记本电脑之类与仪器连接进行操作检测。

▲3.4进样系统：进样方式：需使用样品托作为载体进样，具备样品托插拔放置固定功能，降低探测器铍窗被小颗粒损坏和探测器表面被污染风险（提供具备CMA/CNAS资质机构出具的有效检测报告或高清实物图片证明）。

3.5存储：不少于32GB系统内存，可以存储和显示样品名称、编号、元素名称、含量、测试时间等，可存储数据不少于100000个。数据传输与处理：蓝牙、USB数据线等，检测结果可现场直观读取并通过蓝牙打印机打印。

▲3.6安全保护：内置射线保护装置，具有金属屏蔽样品舱防护措施，硬件保护，样品舱关闭后属于全封闭性能，测样过程中万一样品舱被打开，仪器自动关闭X射线，停止检测，屏幕显示“舱门未关闭”提示功能（提供高清实物图片证明），无需额外携带仪器支架和防辐射罩，保障使用安全。

3.7便携性：要求主机及所有配件耗材需全部装在同一个设备箱内，方便一人携带，符合野外应急监测现场方便携带的需求（提供高清实物图片证明）。

3.8测量时间：小于120S（测样无需预热，开机即测）。

3.9散热性：除侧边散热窗散热以外，还自带铝合金矩型槽式散热装置提高仪器散热性能，无需频繁等待探测器冷却，提高效率。

▲3.10抗振和防水：仪器野外应急使用，应具备良好的抗振性能和至少IP67防水性能（提供具备CNAS资质的振动试验和IP67防水等检测报告）。

3.11云端服务功能：选配手机端APP服务，具有数据累积汇总，标签信息卡片化管理；录入标签信息、测试仪器、返回实时数据等功能；支持手工录入数据等功能；整体功能设计方案完善、细致周到、内容设置符合野外监测现场需求。

▲3.12分析模式：具备水质重金属检测模式，依据环境质量标准，快速判断样品是否达标，测试结果超标时，软件红色预警提示（提供高清实物图片证明）。

4.配置要求

4.1主机1台；

4.2水质富集系统1套；

4.3标样1个；

4.4充电器1个；

4.5附件耗材1套；

4.6配套输出系统1套。

5.售后服务要求

5.1技术人员免费上门安装培训，调试仪器到最佳状态。负责培训操作人员，培训内容为仪器原理，结构、操作、维护、保养、简单维修，软件使用、方法建立、样品测试等。

5.2负责每台仪器向用户提供五个免费培训名额。为用户方便，培训地点设为用户项目现场,直到用户学习人员学会为止。

5.3终身维修，如有软件升级，免费提供软件升级。

5.4仪器设备自验收合格之日起整机保修1年。

5.5提供最有效的技术服务，在收到用户信息后，7*24小时响应，如有必要，24小时内派上门维修和排除故障。

- 《五》无人机载光谱成像水质分析仪

1.无人机载光谱成像水质分析仪功能要求：设备具有多种水质参数检测能力，能够快速形成水质检测报告，水质因子分布图。

1.1光谱范围：460～570nm+640～785nm；

1.2分光方式：像元级马赛克镀膜；

1.3光谱分辨率：≤12nm；

1.4光谱通道数：≥18；

1.5空间分辨率：≥1020×1020；

1.6镜头视场角：≥36°（对角线）；

1.7存储设备：≥存储设备128G；

1.8重量：≤650g；

1.9数据实时反演：内置大于等于≥18通道的高光谱相机及数据处理器，具有多种水质指标的通用模型，并且可以根据光谱相机拍摄的数据实时反演获得总氮、总磷、叶绿素a、悬浮物、高锰酸盐指数、藻类分布等多种水体指标的实时分布结果；

1.10图像实时回传，图像拍摄过程中即可监控目标数据模型反演分布情况，疑似污染源点位提供经纬度位置。

2.分析处理软件要求（软件升级、模型优化、自动水质报告、污染点标注）

2.1软件具备分布式光谱数据预处理功能，可是实现对光谱影像数据几何校正和图像拼接，获得测试区域的拼接影像；

2.2具备一键式拼接，选择输入光谱文件后，无需交互式操作，直接获得测试区域的光谱拼接影像；

2.3支持打开多种类型文件—影像数据、矢量文件；

2.4可加载在线地图软件中可选择放大及缩小鹰眼显示，光谱数据可任意放大及缩小，展示数据不同尺度细节；

2.5可在地图上任意选择空间书签进行标点，记录标点的经纬度坐标，可选择多种坐标参考系；

2.6软件具有测距、面积测量、统计功能，可实现河道长度的侧量以及面积的计算；

2.7可对光谱数据进行调整波段显示、色彩拉伸、查看光谱动画以及光谱曲线，导出光谱曲线；

2.8软件可通过光谱对河道湖泊水质进行反演，指标包含总氮、总磷、高锰酸盐指数、叶绿素a、氨氮、溶解氧等指标；

2.9软件可对反演的水质指标高值区进行识别，自动标出疑似污染源；

2.10可通过输入采样的化学指标对反演模型自动进行标定对比，优化现有模型。

3.搭载无人机套件要求

3.1飞行器裸机重量（无配件，含双电池）空机重量（含双电池）：≤6.5千克；

3.2飞行器最大起飞重量：≥9千克；

3.3单云台减震球最大负重：≥950g；

3.4最长飞行时间：≥55分钟；

3.5 IP防护等级：≥IP55；

3.6最大可抗风速：≥12m/s；

3.7无人机系统工作环境温度区间：≥-20℃至50℃；

3.8 GNSS定位：系统支持BeiDou+Galileo+GPS+GLONASS、支持单北斗模式。

4.数据分析工作站要求

4.1处理器：英特尔酷睿i9处理器；

4.2内存≥32G内存；

4.3固态硬盘≥2TB；

4.4独立显卡。

5.设备保险要求

5.1无人机提供额度内不限次数维修（额度不低于48000元）；

5.2无人机意外保险（额度不低于25万元）；

5.3第三方责任险（保险额度不低于一百万元）。

6.配置要求

| 类目 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 无人机载光谱水质分析仪 | 无人机载光谱成像指数分析仪 | 1.光谱范围：460-570nm+640-785nm； 2.分光方式：像元级马赛克镀膜； 3.成像方式：快照式成像； 4.光谱分辨率：≤12nm； 5.光谱通道数：≥18； 6.空间分辨率：≥1020×1020； 7.镜头视场角：≥36°（对角线）； 8.存储设备：≥存储设备128G； 9.图像存储格式：10bitRAW+HDR 10.重量：≤650g； |
|  | 云台 |  |
|  | 镜头 | 25mm焦距 |
|  | 标准反射率灰布 | 40%标准灰布（70cm×65cm，含包装筒） |
|  | 分析软件 |  |
| 飞行平台 | 无人机 | 单组电池空载续航≥55分钟，暴雨天可飞行，国内SRRC控制距离不低于8km（无干扰无遮挡）， 六向40m避障，可支持同时三负载，支持厘米级精确定位 |
|  | 飞行电池 | 空载续航55分钟，H20T续航43分钟，满载31分钟 |
|  | 备用遥控电池 | 单块遥控电池续航约2小时 |
|  | 智能充电箱 |  |
| 数据分析工作站 | 便携式控制系统 | 1.处理器：英特尔酷睿i9处理器 2.内存≥32G内存 3.固态硬盘≥2TB |
| 保险 | 第三者责任险 | 不低于100万保额，1年版 |
|  | 行业旗舰无忧险 | 首年可享保险范围内不低于48000元维修额度，不限制维修次数 |
|  | 载荷无人机意外损坏险 | 保险金额不低于25万，额度内载荷不限制维修次数 |

7.售后服务要求

7.1产品自验收合格之日起质保1年，非人为损坏提供免费保修服务。

7.2产品提供终身有偿维修服务。

7.3提供即时响应服务，保修期内正常工作时间内提供电话与视频远程技术支持，若期间发生软、硬件故障，在2小时内响应。重大问题无法通过远程指导解决的，24小时内厂家售后服务工程师上门服务。

7.4软件终身免费升级。

7.5提供满足运营维护期内的备品备件，并保证所供设备在使用寿命内备品备件的供应。

7.6供应商免费提供现场技术培训，直至相关操作人员能独立操作设备为止。培训地点：用户指定地点。培训人数：不限。培训内容：包括但不限于多旋翼无人机、无人机载光谱成像水质分析仪、专业光谱分析软件安装调试方法、操作程序及注意事项、维修保养、常见故障的排除等。以保证用户设备操作技术人员熟悉产品结构，操作正确，具备分析判断、排除一般性故障的能力，保证设备正常运行。

- 《六》连续流动分析仪

1.仪器用途及要求

▲1.1所采购连续流动分析仪采用气泡片段流式技术（SFA），样品和标准与化学试剂完全化学反应后达到稳态终点才测定浓度，气泡通过独立的空气泵管与蠕动泵管在同一蠕动泵压盖下同步精确注入，用于水中氰化物、氨氮项目的全自动分析，2个项目可同时检测，同时出结果（提供相关证明材料并加盖投标人公章）；

▲1.2仪器采用一体化双通道主机设计，即每台双通道主机上面含有2个独立的分析模块通道，每个分析模块通道不采用独立的主机外壳以保证较小的体积，主机上面液体流路方向要求水平自左向右或者水平自右向左，化学分析模块面板不得与水平面呈倾斜角度，以防止因重力因素影响系统稳定性（提供相关证明材料并加盖投标人公章）；

1.3仪器比色计采用最新一代的数据处理技术与电脑直接相连以提高数据处理效率，不使用外置的系统控制器主机作为数据中转站再连接到电脑，以防系统控制器出现故障而使整个仪器瘫痪无法使用。

2.工作环境要求

2.1电压：AC220V±l0%，50Hz；

2.2温度：0℃～40℃；

2.3湿度：≤90％。

3.技术指标要求

3.1多功能自动进样器

3.1.1圆形设计，配备100位样品架，11ml样品杯，可以在单个样品杯中多次吸取；

▲3.1.2进样器具有多种进样针模式，双针、三针、四针都可以设定。（提供软件功能截图和同一款进样器双针、三针、四针的实物图证明）。

3.1.3内置清洗泵，转速可调节，保证清洗水量。

3.1.4采用USB接口，软件可控制进样时间和清洗时间。

3.2高精度蠕动泵

▲3.2.1单台主机蠕动泵管位≥24通道，且单台主机蠕动泵所有泵管压在同一个不锈钢金属泵盖下（提供单个泵盖下管位图证明）。

▲3.2.2主机配备1个空气注入电磁阀，每一个电磁阀可以安装6路空气注入，注入空气的频率与蠕动泵转动频率相同（提供单个电磁阀容纳6路空气管道的实物图证明）。

3.2.3蠕动泵转动速度由计算机软件控制，无极变速；

3.2.4光电感应技术：通过和主机泵转动完全同步的凹凸齿轮遮光、通光控制电磁阀的开启和关闭，确保打空气的时间间隔和主机泵转动完全同步（提供光电感应装置实物图证明）。

3.3化学分析模块

3.3.1混合圈是由化学惰性的玻璃制成，防腐蚀。主机带一体化的半透明保护盖，能清楚地观察内部的反应情况同时保护操作者安全，保护盖可以打开0～90°的任意角度（提供保护盖打开状态下的实物图证明）。

3.3.2混合圈是由非常小公差的玻璃制成，内径2毫米，避免了较脏样品的堵塞；

3.3.3在线蒸馏器，在线消解器，在线透析，在线萃取，在线恒温等样品前处理装置全部装载在化学分析模块上；

3.3.4具有渗漏导出管，出现漏液时可自行排出，不会影响到设备。

3.4高精度双光束检测器

3.4.1无需手动调整基线，灵敏度，增益和光通量，完全计算机软件控制；

3.4.2采用50mm比色池；

▲3.4.3采用LED光源，滤光片固化；每个项目同时具备两个相同能量相同波长的LED光源（提供LED光源技术证明文件）。

3.4.4采用双光束原理，一束测定样品吸收，另一束相同能量相同波长的光束进入参比池，测定背景参比。

3.4.5带暗置恒温比色装置。两个模块的比色计在同一个暗盒内，暗盒内具有10圈恒温玻璃圈（提供暗盒内部实物图证明，备注好每个模块比色池、参比池）。

3.5测试项目技术要求

3.5.1氨氮分析模块

3.5.1.1分析方法：水杨酸钠分光光度法；

3.5.1.2测量范围：0～10mg/L；检出限：≤0.010mg/L；

3.5.1.3含在线前处理装置。

3.5.2氰化物分析模块

3.5.2.1分析方法：异烟酸巴比妥酸分光光度法；

3.5.2.2测量范围：0～1.0mg/L，检出限：≤0.0006mg/L；

▲3.5.2.3无需使用真空泵（提供技术说明并加盖投标人公章）；

3.5.2.4带有在线紫外消解器在线蒸馏器。

3.6系统控制、应用软件和相关资料

3.6.1要求WINDOWS 10系统下操作；

3.6.2全中文操作界面（提供样品盘位界面、加热控制界面、数据处理界面、运行界面截图证明）；

3.6.3自动存储校准曲线并可重复调用；

3.6.4自动计算最低检出限；

▲3.6.5视图会随着样品浓度变化而变化，所有峰都在视图里面（提供技术说明并加盖投标人公章）；

▲3.6.6每一个通道都能选择峰高和峰面积两种计算方式（提供软件同时具有两种计算方式的证明材料）。

3.7计算机和打印机

3.7.1配套控制系统，≥500G硬盘，因特尔i5处理器，≥2G内存，WINDOWS 10系统，≥20寸液晶显示屏；

3.7.2配套输出系统，打印幅面：A4；打印速度：＞18页/分钟；分辨率600х600х2dpi；内存：≥2MB；接口类型：Hi-SpeedUSB2.0；随机硒鼓寿命：＞1500页。

4.仪器配置要求

4.1多功能自动进样器1台；

4.2化学反应主机1台；

4.3蠕动泵（≥24位）1台；

4.4 6路电磁阀1组；

4.5氰化物分析模块1套；

4.6氨氮分析模块1套；

4.7高精度双光束数字式检测器2台；

4.8配置LED光源2套；

4.9系统操控软件1套；

4.10随机备品备件1套；

4.11配套控制系统1套；

4.12配套输出系统1套；

4.13冷却水循环装置1套。

5.售后服务要求

5.1提供1年的免费整机保修服务，保修期从最后一个项目调试成功并经使用方验收合格之日起计算，保修内容包括整机及所有相关用品。

5.2要求售后服务响应时间为2小时，在24小时内派人到现场解决问题。

5.3技术培训：仪器安装调试、验收结束后，由供方专业技术工程师在用户仪器现场，对用户人员提供仪器的基本原理、结构、基本操作及维护知识免费培训，并指导用户进行样品分析检测，直到用户方使用人员可独立进行操作为止。

- 《七》全自动阴离子挥发酚分析仪

1.设备要求：要求符合GB7494 水质 阴离子表面活性剂亚甲蓝分光光度法、HJ503-2009 4-氨基安替比林萃取光度法，适用于地表水、生活污水、工业废水、地下水中阴离子洗涤剂、挥发酚项目的自动定量取样进样、自动加试剂、自动测定分析、自动清洗，全过程无人操作干预运行。

2.技术要求

▲2.1要求待测样品自动取样循环蒸馏，所需蒸馏试剂自动定量添加、烧瓶容器自动清洗、馏出液自动定量收集并转移等功能（提供实物彩色照片证明）。

2.2要求氯仿废液独立分离收集，减少混合废液量和后期固废处理费用。

2.3密闭萃取，减少萃取溶剂挥发损失，萃取强度可调节，减少开放式容器萃取时氯仿溶剂的挥发，影响数据偏差，提高实验过程安全。

2.4要求自动绘制标准曲线，标准母液自动比例稀释，且线性系数＞0.999。

2.5独立的光度计检测器，配套触摸显示屏幕，方便独立计量校准。

2.6要求各运行环节过程自动清洗，进样针、蒸馏容器、接收容器和比色皿等全自动清洗。

▲2.7要求自动进样器不少于40位样品通道，采用不小于200mL定量注射泵定量取样，原水待测样品自动定量取样分析（提供200mL定量注射泵40位样品通道实物彩色照片证明）。

2.8电脑联机操控，减少主机镶嵌触控屏幕的干扰模式，自由编辑序列和样品类型。

▲2.9配套氯仿废液自动提纯净化，恒温循环水冷却，反应容器不少于1000mL容量，自动与氯仿试剂瓶联通，实现提纯后溶液直接使用（提供实物彩色照片证明）。

3.参数要求

3.1分析方法选择：亚甲蓝分光光度法、4-氨基安替比林萃取光度法、直接分光光度法可选；

▲3.2蒸馏模式：待测样品自动定量进样蒸馏、蒸馏试剂自动加液、烧瓶等容器自动清洗，减少外接普通蒸馏仪联机操作的误差和工作强度（提供相关证明材料并加盖投标人公章）；

▲3.3自动进样器：不少于40通道，≥200mL定量注射泵取样（提供投标产品实物图证明）；

试剂加液：高精度定量注射泵加液，配套2套独立的12通控制阀；

▲3.4废液回收：废液自动定量取样转移反应瓶浓缩提纯，负压高效提纯净化（提供相关证明材料并加盖投标人公章）；

3.5检出限：≤0.05mg/L（阴离子）≤0.0003mg/L（挥发酚）；

3.6重复性：3%（提供计量部门检验合格报告证明）；

3.7线性系数：r＞0.999自动配标（提供软件操作实物图证明）。

4.配置要求

4.1挥发酚主机1套；

4.2样品盘1套；

4.3试剂瓶5个；

4.4蒸馏系统1套；

4.5定量注射泵3套；

4.6 40位自动进样器1套；

4.7有机试剂自动定量回收仪1套；

4.8循环水冷阱1套；

4.9数据工作站软件1套；

4.10可调比色池光度计1套；

4.11废液收集1套；

4.12随机附件1套。

5.质保及售后服务要求

5.1设备免费质保期1年。质保期内、外承诺货物均为原厂技术人员进行维护保养。

5.2故障响应时间：24小时全天响应，专业工程师在接到通知后2小时内做出响应，24小时内到达维修现场，以确保可提供及时的服务。

5.3质保期内如同一故障发生三次，或在5日内无法修复，或不能提供合格检定报告，供应商无条件换货，立即更换新机。终生提供免费维护和保养服务（免收人工费）。

5.4终身提供免费维修服务，任何问题均不收取人员差旅费。

- 《八》便携式气相分子吸收光谱仪

1.设备用途要求：用于测定各种水质样品中的氨氮、总氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮项目的检测。

2.依据标准：符合中华人民共和国环境保护行业标准HJ195-2023、HJ/T197-2005、HJ/T198-2005、HJ199-2023、HJ200-2023等项目标准。

3.便携性要求

▲3.1便携要求：在一个主机内集成仪器全部功能，包含进样及反应控制系统、气液分离系统、氨氮在线氧化系统、总氮在线消解系统、光源光学及检测系统，配备电脑输出控制系统，配有带轮便携箱，便于携带、野外使用（提供主机带轮便携箱实物图片证明）。

3.2设备内置锂电供电系统，支持设备连续不间断测量时长大于4小时，配备移动电源及220V交流接口，适用于野外及实验室多种应用场景。

3.3气源要求：主机内置气源可独立完成检测所需，同时支持使用外供载气。

4.工作站（软件）要求

4.1软件开机测定前可自动对通讯口、波长、泵转速等进行检测；

4.2软件具备数据图谱显示功能，可对同一样品的平行峰形进行对比，以便于用户对数据进行比较分析。

4.3仪器主机与工作站支持无线通讯连接，支持大数据联网功能，可以远程操控仪器，数据支持4G传输至指定平台，摆脱通讯线的束缚，操作平台移动半径＞10米，灵活适用于多种复杂场景；

4.4软件具备紧急添加样品功能，可在样品测量过程中随时添加样品并优先检测。

5.自动进样系统

▲5.1进样器要求：配有带轮便携箱的便携一体式自动进样器，满足野外转移过程中的抗震要求，自动进样器样品位不少于40位（提供高清实物图片证明）；

5.2配备一体化同步吹扫均质系统，软件上可设置在清洗过程、进样前及进样过程中进行吹扫，避免取样过程中样品中的絮凝物或颗粒物不断沉淀，造成取样不准；

5.3程序控制流动洗针池：可根据进样针污染情况软件设置洗针纯水流量；

▲5.4主机泵管系统不少于七个蠕动泵，蠕动泵布置在仪器的外部一侧，方便后续泵管的维护和更换（提供高清实物图片证明）；

5.5自动稀释系统：可对高浓度样品自动选择合适的稀释倍数，稀释倍数不小于20倍。

6.光学系统

6.1光电系统：满足HJ195-2023、HJ/T197-2005、HJ/T198-2005、HJ199-2023、HJ200-2023气相分子吸收光谱法标准对光学系统测定稳定性要求；

6.2检测器：配备灵敏度高、分析精度高的PMT检测器（提供高清实物图片证明）。

6.3配备自动波长调控系统，开机后可自动对波长进行校准，保障数据检测的准确性；

6.4光源：连续光源；检测范围：190～900nm连续可调，固定灯位，光路稳定；光源寿命：不少于2000小时；所有项目的测定无需切换光源；

6.5配备光源温度调节系统和光源寿命监测系统，当光源进入低能量状态时能够及时通知用户更换光源。

7.气液分离系统

7.1配备半导体恒温除湿系统，除湿系统温度实时显示，分析全过程中完全不使用任何干燥剂；

7.2气液分离器采用螺旋管分离方式，避免分离过程中的死角，能够均匀的将反应液混匀并将产生的待测气体带出反应分离器；

7.3配备气源监测报警系统：具备压力、流量双重监控功能，软件界面实时显示载气流量值，当载气流量异常自动蜂鸣报警并自动关闭进样及加热系统，同时锁定软件并自动保存已测定数据（提供高清实物图片证明及软件照片）。

8.基线稳定性

8.1基线漂移：±0.0002Abs（预热2h，连续测试1h）；

8.2噪声：0.0002Abs，具备测量全程基线实时显示功能。

9.分析项目的技术指标要求

9.1氨氮项目

9.1.1精密度（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD＜5％；0.2mg/L，RSD3％；0.5mg/L，RSD＜2％。

9.1.2线性：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

9.1.3检出限：＜0.01mg/L；

▲9.1.4为了应对野外复杂样品各种干扰因素，仪器必须具备一定的抗干扰能力：向1mg/L氨氮标准溶液中，加入150mg/L的亚铁离子时，检测结果偏差≤3%（提供具备CMA/CNAS资质机构出具的有效检测报告证明）。

9.2亚硝酸盐氮

9.2.1精密度（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD＜5％；0.2mg/L，RSD＜3％；0.5mg/L，RSD＜2％。

9.2.2线性：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

9.2.3检出限：＜0.003mg/L。

9.3硫化物项目

9.3.1精密度（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD＜5％；0.2mg/L，RSD＜3％；0.5mg/L，RSD＜2％。

9.3.2线性：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

9.3.3检出限：＜0.005mg/L。

9.4硝酸盐氮项目

9.4.1精密度（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD＜5％；0.5mg/L，RSD＜3％；1.0mg/L，RSD＜2％。

9.4.2线性：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

9.4.3检出限：＜0.006mg/L。

9.5总氮项目

9.5.1消解器集成于主机内部，主机功能完整性高；

9.5.2消解器功率：小于100w；

▲9.5.3为了野外应急检测的效率，仪器需要能够连续分析不少于40个样品，中间无需停止样品检测清洗管路（提供具备CMA/CNAS资质机构出具的有效检测报告证明）。

9.5.4单个样品测量含消解时间：小于5min；

9.5.5精密度（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD＜5％；0.5mg/L，RSD＜3％；1.0mg/L，RSD＜2％；

9.5.6线性：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

9.5.7检出限：＜0.05mg/L；

9.5.8管路切换采用免维护电磁阀，减少日常维护难度。

10.配置要求

10.1主机包含（进样系统、自动除水系统、样品自动均质系统、反应分离器全密闭系统、氨氮氧化系统、总氮在线消解系统、电子流量监测系统、载气净化系统、TCS温度控制系统、自动稀释系统）1套；

10.2便携式自动进样器1套；

10.3耗材配件1套；

10.4配套便携式控制系统1套；

10.5蠕动泵管1套；

10.6载气净化管1套；

10.7尾气净化管1套；

10.8移动电源1套。

11.售后服务保障

11.1质保期：自验收合格签字之日起1年，质保期内实行三包，终身维修。在保修期内若设备发生故障，供应商负责维修或提供技术支持，由此所产生的费用由供应商承担；如果出现确属用户原因造成的损坏，即人为错误导致的损坏由用户承担受损零件的费用。

11.2响应时间：设备发生故障，要求在接到用户通知后承诺如产品出现故障在2小时内电话响应，24小时内到现场履行维修服务义务。如果故障不能解决，免费提供同等型号备用设备。保修期过后，按照公司规定收取维修备件成本费。

11.3仪器设备所使用的操作软件不定期进行更新，提供软件升级的信息。负责对保修期内的仪器设备，所使用操作软件免费升级和售后工程师定期回访。

- 《九》全自动紫外分光油分析仪

1.仪器基本要求

1.1仪器符合国家标准方法《水质石油类的测定紫外分光光度法》（HJ970-2018）。可连续测量测量油类。使用硅酸镁吸附柱吸附动、植物油，电脑实时显示硅酸镁有效剩余量及使用量；

▲1.2采用高精度注射泵（提供计量院出局的计量报告证明）和多通道陶瓷旋转阀，可实现根据客户要求，任意选定正己烷用量，准确注射，试剂注射、萃取、分离自动完成，自带反冲洗功能，无交叉污染；

1.3采样瓶即为萃取瓶，要求配备700ml专用并且带有刻度的磨砂广口萃取瓶，广口萃取瓶可直接用于现场采样，且可直接读取水样体积，可直接上机萃取做样，无需转移到量筒中读取水样体积，避免水样转移带来的油损失，符合（HJ/T 91-2002）；

1.4一套全自动进样器的样品位数不少于10位，全自动进样器放置水样的底盘可以无限循环转动，实现无限循环做样。（无限循环做样指的是仪器无需停机，转盘载着样品一直循环转动，样品进行自动前处理及测量，做完的样品瓶可以直接拿下并摆上新样品，仪器会继续连续做样）；

1.5软件可以在中途添加样品或者删减样品，无需中途停机；

1.6机械臂采用闭环设计，具有撞针报警，自动停止功能，防止由于人工误操作放置萃取瓶时，机械臂强力撞击萃取瓶导致萃取瓶破裂；

1.7水样读取有自动和手动两种方法可供用户选择。仪器可以自动测量水样的体积，也可以通过采样瓶直接读取水样体积；

1.8仪器有自动配置标准曲线的功能且一套软件中同时拥有手动、自动两种操作模式，两种操作模式都可以做标准曲线、测量水样；

▲1.9软件有自动配置标准曲线和手工做标准曲线的功能，自动配标准曲线要求：按照国家标准方法《水质石油类的测定紫外分光光度法》（HJ970-2018）中8.1配置标准曲线的要求，分别取0.00ml、0.25ml、0.50ml、1.00ml、2.00ml、4.00ml石油类标准使用液（p=100mg/L），用正己烷稀释至25ml，自动配置标准曲线，且标准曲线的每个点都要从100mg/L的石油类标准使用液中取液稀释，浓度从低到高和浓度从高到低两种配置方式都可以操作，而且线性都可以达到≥0.9999。自动配置的标准曲线的各个浓度的吸光度要求与手动配置的标准曲线的吸光度一一对应，相差不能超过8%。不得采用逐级稀释的方式配置标准曲线。（提供软件截图证明材料）；

▲1.10仪器采用闭环设计，管路堵塞造成压力过大时会立即报警，并停止运行，防止内压过大导致流路系统损伤，阀在旋转不到位时，软件会立即报警，并停止运行，防止仪器继续运行导致注射器爆裂（提供软件报警提示照片的证明材料）；

▲1.11多通道陶瓷旋转阀和注射泵直接相接，中间不需要用管线连接，最大程度减少交叉污染，减少清洗试剂的用量。为了避免机械部件运动影响测量的准确性，注射泵及多通道陶瓷旋转阀不能安装在测量主机上。(提供仪器高清实物照片的证明材料，提供的图片要求能够清晰看到注射泵和多通阀的结构)；

▲1.12注射泵使用寿命不低于400万次，注射泵具有UL国际认证、ROHS声明。（提供具有CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）；

1.13、多通道陶转阀采用全陶瓷材料，使用寿命不低于500万次。

2.技术指标要求

2.1萃取试剂：正己烷；

2.2测量方法：紫外分光光度法；

2.3测量项目：石油类；

2.4水样种类：地表水、地下水和海水中的石油类；

2.5样品配置：自动配置标准样品，质控样品，标准曲线；

2.6分离方式：膜分离；

2.7采样方式：专用样品瓶，水样无需转移，自动测量；

2.8试剂回收：过程全自动密闭完成，自动收集废液、废气；

2.9萃取：搅拌萃取，萃取率＞95%；

2.10要求仪器采用进口高精度注射泵，保证加液精度；

2.11样本位数：≥10位；

2.12测量范围：0～16mg/L，超量程自动稀释；

2.13分辨率：0.001mg/L；

2.14检出限：0.005mg/L；

2.15重现性：RSD＜2%；

2.16仪器线性：R≥0.9999；

2.17准确度：±5%；

2.18波数波长：225nm；

2.19光谱带宽：2nm；

2.20波长准确度：0.5nm；

2.21波数重复性：0.2nm；

2.22加标回收率≥90%；

2.23分析速度：连续测量，不超过8分钟一个样。

3.配置要求

3.1全自动紫外分光测油仪主机1台；

3.2全自动进样器1台；

3.3系统操作软1套；

3.4专用萃取瓶配备10个。

4.技术服务要求

4.1质保期壹年。保修期间，提供免费上门维修、更换非人为原因损坏零部件及技术咨询服务。

4.2在保修期结束后，保证10年内提供备件、配件及试剂供应。

4.3保证产品为最新原厂设备。

4.4仪器一旦出现问题要求4小时内做出响应，24小时到现场服务。

- 《十》全自动红外分光油分析仪

1.技术参数要求

1.1仪器测量采用三波长红外分光光度法，符合“HJ637-2018”标准。可连续测量测量油类、石油类和动植物油，同时获得三个数据。使用硅酸镁吸附柱吸附动、植物油，电脑实时显示硅酸镁有效剩余量及使用量；

▲1.2采用高精度注射泵（提供计量院出局的计量报告证明），可实现根据客户要求，任意选定四氯乙烯用量，准确注射，试剂注射、萃取、分离自动完成，自带反冲洗功能，无交叉污染；

1.3软件有谱图扫描功能，并且要求无论同时做单个水样或多个水样，每一个水样都要有一个独立的谱图，不能集合在一个谱图中，方便随时查看。并且报告要以Excel和PDF的形式呈现，用户可选；

1.4采样瓶即为萃取瓶，要求配备700ml专用并且带有刻度的磨砂广口萃取瓶，广口萃取瓶可直接用于现场采样，且可直接读取水样体积，可直接上机萃取做样，无需转移到量筒中读取水样体积，避免水样转移带来的油损失，符合（HJ/T 91-2002）；

1.5一套全自动进样器的样品位数不少于6位，全自动进样器放置水样的底盘可以无限循环转动，实现无限循环做样。(提供实物图片的证明材料)；

1.6软件可以在中途添加样品或者删减样品，无需中途停机；

1.7机械臂采用闭环设计，具有撞针报警，自动停止功能，防止由于人工误操作放置萃取瓶时，机械臂强力撞击萃取瓶导致萃取瓶破裂；

▲1.8多通道陶瓷旋转阀和注射泵直接相接，中间不需要用管线连接，最大程度减少交叉污染，减少清洗试剂的用量。为了避免机械部件运动影响测量的准确性，注射泵及多通阀不能安装在测量主机上。（提供仪器高清实物照片的证明材料，提供的图片要求能够清晰看到注射泵和多通阀的结构）；

1.9仪器测试得出的三个吸光度，通过HJ637-2018上的浓度公式计算出来的结果和仪器显示的结果必须一致。

1.10注射泵重复7次注射25ml重量法称重RSD＜0.05%，重复7次注射2.5ml重量法称重RSD＜0.5%；采用闭环设计，管路堵塞造成压力过大时会立即报警，并停止运行，防止内压过大导致流路系统损伤，阀在旋转不到位时，软件会立即报警，并停止运行，防止仪器继续运行导致注射器爆裂（提供软件报警提示照片证明）；

▲1.11为方便放置和取出采样瓶，也为了防止萃取过程中酸性物质挥发导致机械臂腐蚀，机械臂不能安装在进样器转盘中间，且电源线不能裸露在外。(提供高清实物照片的证明材料)；

1.12注射泵使用寿命不低于400万次（提供具有CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）；

▲1.13多通道陶瓷旋转阀使用寿命不低于3500万次（提供具有CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告）。

2.技术指标

2.1试剂兼容：四氯乙烯；

2.2测量项目：连续测量油类、石油类、动植物油类；

2.3仪器采用进口高精度注射泵，保证加液精度；

2.4标样配置：自动配置标准样品，质控样品，标准曲线；

2.5水样种类：污水、废水；

2.6测量时间：10～15分钟（测量一个石油类）；

2.7分离方式：膜分离；

2.8试剂回收：过程全自动密闭完成，自动收集废液、废气；

2.9萃取：搅拌萃取，萃取率＞98%；

2.10样本位数：≥6位；

2.11测量范围：0～50000mg/L，超量程自动稀释；

2.12分辨率：0.001mg/L；

2.13检出限：0.05mg/L；

2.14重现性：RSD＜2%；

2.15准确度：±5%；

2.16波数范围：2400-3400cm-1。

3.配置要求

3.1全自动红外测油仪主机1台；

3.2全自动定量萃取进样器1台；

3.3系统操作软件1套；

3.4 700ml专用萃取瓶6个。

4.技术服务要求

4.1质保期为1年。保修期间，提供免费上门维修、更换非人为原因损坏零部件及技术咨询服务。

4.2在保修期结束后，保证10年内提供备件、配件及试剂供应。

4.3保证产品为最新原厂设备。

4.4仪器一旦出现问题要求2小时内做出响应，24小时到现场服务。

- 《十一》全自动固相萃取仪

1.设备工作条件要求

1.1工作温度：10～40℃；

1.2湿度：20～80％；

1.3电源：单相200～240V,50/60Hz。

2.技术参数要求

2.1.设备功能要求：用于食品、药品、饮料、血液、尿液、土壤、水样等样品提取液中痕量有机物的萃取和净化，尤其适合于小体积液体样品中痕量有机物的分析，是气相、液相色谱或质谱仪器的样品前处理制备系统，能够很好的嵌入整个前处理流程，提高前处理的效率。

2.2可自动完成固相萃取的全过程（柱活化、上样、淋洗、吹干、洗脱、分步收集）。

2.3萃取通道：2通道，2个样品同时活化、同时上样、同时洗脱。

▲2.4连续处理样品能力（提供相关证明材料并加盖投标人公章）

2.4.1使用1ml、3ml、6ml固相萃取柱可连续自动化处理20个样品；

2.4.2使用12ml固相萃取柱可连续自动化处理12个样品。

▲2.5能够依靠自身机械动作自动移除免疫亲和柱盖帽，免疫亲和柱盖帽收集槽收集自动脱离的商品柱盖帽。（提供自动脱离柱盖帽的过程实拍图片并说明）

▲2.6主机配备2组12通阀，溶剂管路直接连接溶剂瓶和多通阀，中间不经过取样针等结构管路固定，溶剂选择阀可进行至少8种溶剂、以及样品、萃取、空气、排废的切换（提供相关证明材料并加盖投标人公章）。

2.7 2个或以上独立高精度注射泵，流速：0.1～100mL/min。

2.8 ≥8种有机溶剂供活化、淋洗时选择，8个溶剂通过独立管道连接溶剂选择阀，并且具有自动清洗管道功能。

▲2.9固相萃取柱架由导轨自动推出仪器，方便摆放样品和SPE柱，仪器通过柱插杆自动下降插入固相萃取小柱密封，并可自动顺序完成萃取柱密封。（提供固相萃取仪主机的全景照片，并且固相萃取柱架位于仪器主体外部的实拍图片并说明）

▲2.10萃取柱防积液技术：柱插杆底部紧贴SPE柱填料上方，柱插杆能够完全填充SPE柱填料上方的空气间隙，溶剂直接进入萃取柱填料中，不滞留在SPE柱塞板上方，保证设定的液体流速和体积即为液体流过SPE柱的流速和体积（提供相关证明材料并加盖投标人公章）。

▲2.11萃取柱密封位置可设定，萃取柱由O形环密封圈从柱内壁密封，可由软件任意设置萃取柱的密封圈的内壁密封高度，密封圈下降高度可设定范围：2.0cm～5.0cm。（须提供密封圈下降高度设置的软件界面截图及不同密封位置的实拍图片并说明）；

▲2.12样品架前后移动自动定位功能，移动距离：≥180mm。（提供样品架移动到最外部和最内部的两张图片，通过直尺辅助测量，前后距离差须≥180mm）；

▲2.13大体积样品批处理能力：样品架可自动推出仪器外部，仅需装载大体积上样架即可实现1L以上大体积水样的萃取与富集；溶剂通道数8种不变，样品同时处理2个，可连续处理20个的大体积水样。（提供样品架放置大体积套件并至于主机外部的实拍图片并说明）；

2.14具有氮气自动吹扫，在线干燥SPE柱功能。且采用单独外接氮气+三通阀切换，保证恒定流速和连续性，吹干效果好。

2.15气压输入：最大100psi（6.9bar）；气压输出：0～20psi（1.4bar）；

▲2.16具有串柱功能，可同时放置40个1/3/6ml标准固相萃取小柱。同时确保收集体积不少于20位15ml或12位60ml。（提供20个6ml标准固相萃取柱串柱，且20位15ml试管试管和试管架安装于主机上，且萃取柱末端不超过15ml试管顶端的实拍图片并说明）；

▲2.17排废模块功能：排废槽电机驱动，自动前后移动，排废槽高度高于收集瓶架，多层隔断自动位移区分 废液种类，排废槽底部直接连接废液管路中间无空气接触，可将废水、废有机溶剂、其他危废分开回收处理，提升排废效果。（提供排废槽并高于样品架的实拍图片并说明）

2.18紧凑化设计：整机可放入通风橱内，溶剂瓶架集合在主机上方，节约实验室空间。

2.19软件

2.19.1基于Windows操作系统的控制软件，操作简单易懂，可实时显示工作状态。

2.19.2控制软件与主机通过Wifi、蓝牙等无线连接，可将其放在远离实验台位置或办公区域，不占用实验室空间，也可防止有机溶剂对其腐蚀或损坏。

2.19.3软件具有方法编辑错误智能提醒功能，方便用户操作使用。

2.19.4全方位日志，实时监控，仪器报警智能预判，保证全程可追溯。

3.仪器配置

3.1全自动固相萃取仪主机1台；

3.2表面处理进样针套件2套；

3.3高精度注射泵（已装入主机）2套；

3.4 12通阀模组（已装入主机）2套；

3.5 3ml萃取套件1套；

3.6 6ml萃取套件1套；

3.7废液模块1组；

3.8进样针内外壁清洗工作站1套；

3.9溶剂瓶套件8套；

3.10 20位20ml样品和收集套件1套；

3.12 12位80ml样品和收集套件1套；

3.13全自动固相萃取系统工作软件1套；

3.14大体积上样套件1套。

4.售后服务要求

4.1质保及备件供应：保证产品为全新原厂设备；仪器在调试通过后提供保修服务，保修期一年；在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。

4.2技术服务：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后2小时内响应，24小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。

4.3应用支持：厂家有应用研发实验室，有应用工程师，能够为用户在固相萃取技术的方法开发及优化方面提供支持及协助。

- 《十二》高通量真空平行浓缩仪

1.仪器用途要求：可用食品、环境土壤、环境水、司法检材等各种样品残留测定的前处理，实现多样品在真空负压的状态下进行快速且平行的溶剂浓缩，挥发的有机试剂可进行回收。

2.技术参数要求

2.1主机模块

2.1.1样品在真空负压、加热和震荡的多重作用下，进行样品浓缩，无需外接气源。

▲2.1.2批处理能力：同时至少16个250ml带定容尾管/16个300ml圆底试管同时进行浓缩，并可在浓缩尾管内直接定容（提供相关证明材料并加盖投标人公章）。

▲2.1.3多试管支持，无需更换配件，直接安装并使用100ml鸡心瓶浓缩，样品位数16位不变。（提供主机安装100ml鸡心瓶的实拍图片并说明）

2.1.4定容模式：时间定容或尾管隔热保护多种模式可选。

2.1.5高度可视化：浓缩腔体为三面透明，容积不小于8L，试管底部无遮挡物，可直接在仪器运行过程中对样品底部的浓缩状态进行观察。

2.1.6加热模块：水浴加热，温度可设定（室温～80℃），加热模块不与样品管接触，水浴进行温度传递，腔体温度均一。

▲2.1.7仪器具备自动给排水功能：主机内置自动加水泵、排水泵和高低液位传感器，主界面一键操作，在加水泵的作用下进行自动加水操作；也可在排水泵的作用下进行快速排水操作，自动确定加水排水终点。（提供主机上的高低液位传感器和主机面板加水排水的实拍图片并说明）

2.1.8程序阶梯式控制：同一个浓缩方法中，真空度可根据触控式屏幕软件进行梯度设定，方法运行过程中自动进行真空度变换，时间范围0～99小时59分钟。

2.1.9样品架上可加装冷凝回流模块，将挥发的部分气态溶剂重新冷凝在样品管璧，进而冲刷样品管，提高易挥发物质的回收率。

2.1.10水平振荡转速范围：0～300rpm；

2.1.11水平振荡偏心率可调范围：0～5mm；

2.1.12每个样品管含有独立的真空管路，避免样品间的交叉污染。

▲2.1.13标配可加热防腐蚀盖板，防止样品冷凝溶剂冷凝回流，加热电压24V，独立控温，盖板与水浴可设置不同温度，温控范围：室温-70℃。（提供盖板加热结构的图片说明以及软件界面上盖板温度设置界面的实拍图片）；

2.1.14盖板与浓缩杯接触材质：耐腐蚀PFA涂层，减少样品交叉污染。

▲2.1.15真空泵速：20L/min～30L/min，极限真空度≤8mbar。真空泵后具有缓冲瓶，可实现溶剂的回收和消音功能，控制真空泵运行噪音在60dB以下（提供相关证明材料并加盖投标人公章）。

2.1.16真空度控制精度：1～10mbar，真空度设置精度1mbar；

2.1.17真空泵膜片为聚四氟乙烯隔膜，气体管道材料：PEEK，PTFE，玻璃，抗化学腐蚀，可自动干燥残留溶剂。

▲2.1.18盖板助力机构：助力行程≥100mm，可在垂直方向进行助力上下移动：助力承担盖板大部分重量，并自动对齐密封样品盖板和样品瓶（拍摄两张实拍图片证明：要求盖板全程处于水平密封状态下，通过直尺辅助测量，移动最高点和最低的两张实拍图片，并且高度差≥100mm）。

2.2溶剂回收部分

2.2.1仪器具备冷凝回收功能，可对蒸发过程产生的有机蒸汽在蛇形冷凝管进行冷凝后由收集瓶进行回收；

2.2.2废液收集瓶体积：不小于2L。

2.3集成控制系统

▲2.3.1主机集成自控，LED大屏幕进行参数显示及仪器控制，主屏幕可按设定进行温度、震荡、真空度，真空度下降梯度实时调节（提供相关证明材料并加盖投标人公章）；

▲2.3.2终点控制可设定，定时和尾管隔热保护（提供主机上安装尾管隔热保护的实拍照片并说明）。

2.3.3安全模块：内置放气阀和压力传感器，断电时可以自动放气，防止系统过压；

▲2.3.4低液位自动报警功能，水浴样品液位较低时，提示灯红色醒目提醒，并在主界面提升液位不足报警（提供主机低液位报警触发后提醒的并提示的实拍图片并说明）。

▲2.3.5主面板内置浓缩数据库，出厂标配≥35种溶剂的挥发设定程序，客户可根据自身实验条件进行数据存储和调用（提供主机控制面板上≥35溶剂数据量的实拍图片并说明）；

▲2.3.6智能浓缩数据库查询：所有的溶剂的温度和真空可互相查询，可任意设定浓缩温度（精确到1℃），数据库自动给出对应的真空真空度建议；也可设定真空度，数据库自动给出固定真空度下对应的溶剂温度建议（提供主机控制面板单个溶剂，5张连续不同温度查询结果的实拍图片并说明）。

3.配置清单

3.1真空平行浓缩仪主机（带三面观察水浴模块，加热模块，震荡模块、集成控制系统）1台；

3.2蛇形冷凝回收管1套；

3.3真空泵1套；

3.4冷却循环系统1套；

3.5 16位250ml样品架1套；

3.6 16位加热真空带助力盖板1件；

3.7 250ml玻璃试管32支；

3.8盖板助力机构（垂直升降助力行程≥100mm）1套。

4.售后服务要求

4.1质保及备件供应：保证产品为全新原厂设备；仪器在调试通过后提供保修服务，保修期一年；在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。

4.2技术服务：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后2小时内响应，24小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。

4.3应用支持：厂家有应用研发实验室，有应用工程师，能够为用户在方法开发及优化方面提供支持及协助。

- 《十三》超纯水仪

1.仪器技术参数要求

1.1采用两套独立的制水系统，纯水和超纯水制备系统相互独立互相不影响。

1.2纯水系统采用标准双级反渗透工艺（双泵双膜+中间水箱），产水水质更稳定，离子、有机物和热源含量更低；

1.3超纯水系统经过预纯化、灭菌、光解有机物、超纯化、纳滤等精细化水处理工艺，超纯水符合生物科学研究，理化分析实验室用水要求。

1.4进水水源

1.4.1纯水系统进水水源：TDS≤1000PPM，水压0.10～0.40MPa，水温5～45℃；

1.4.2超纯水系统进水水源：电导率值（在线监测）＜5μs/cm，符合GB17324纯净水卫生标准要求或中国药典要求的纯化水。

1.5出水水质

1.5.1 RO纯水：电导率（在线监测）≤5μS/cm，符合国家GB/T33087-2016实验室用水三级标准；

1.5.2 UP超纯水：电阻率（在线监测）18.25MΩ.cm，完全符合GB/T33087-2016、ISO3696、ASTM D1193、CAP、CLSI-CLRW、EP和USP制定的一级水质最高标准；吸光度（254nm,1cm 光程）：≤0.001；可溶性硅（以（SiO2）计）：＜0.01ug/ml；微颗粒物：＜1个/ml；微生物：＜1CFU/ml；Toc≤5ppb；热原≤0.001EU/ml；重金属离子≤0.1ppb；核糖核酸RNases＜1pg/ml；脱氧核糖核酸DNases＜5pg/ml。

1.6产水量：30L/H；取水流速：0.1～2.0L/min。

1.7电源/功率：220V 50HZ/190～220W。

2.系统配置要求

2.1预处理系统：采用(双泵双膜加中间水箱﹚双级反渗透工艺，配备注塑型双通道预处理，有效改善源水水质，并有效降低水中钙镁离子含量，使RO水的水质更稳定；具备“超纯水生产用的预处理检测装置”技术；系统具备RO膜自动冲洗功能，并具备“实验室纯水器RO膜自动药剂清洗”技术。

2.2超纯化系统：配置无菌改型膜柱，有效阻截微颗粒物，避免反向污染；采用快装式半透明医疗级PP超大超纯化柱，内置微米级透水滤片，有效阻止微颗粒物析出，保证超纯水品质；具备超纯化柱自动清洗功能，保证 UP 超纯水的水质稳定性；

2.3系统标配特性电路板，采用超纯水机电气控制系统软件；内置噪音＜40dba的压力泵，内部水电路，强电，弱电分区设计，隔板分层，独立接地，保证设备安全性；

2.4二级水箱标配带有呼吸器的≥30L双层无菌水箱，最大限度的降低纯水的储存污染,具有液位传感控制系统，配备“低水压和无水保护信号装置”，防止系统漏水，有效保护纯水机，延长使用寿命。

3.配置要求

| 序号 | 项目 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水主机 | 纯水制备单元 | 1 | 套 | 塑料壳体 |
| 2 | 超纯水主机 | 超纯水制备单元 | 1 | 套 | 全塑机箱 |
| 3 | 预处理 | 注塑预处理柱 | 1 | 套 | 塑料壳体 |
| 4 | 反渗透 | 纯水隔膜泵 | 1 | 台 |  |
|  |  | 纯水隔膜泵 | 1 | 台 |  |
|  |  | 低压阀 快插式 | 1 | 个 | 压力开关 |
|  |  | 注塑RO反渗透柱 | 3 | 套 | 塑料壳体快插式 |
| 5 | 超纯化系统 | 预纯化柱 | 1 | 套 | 注塑一体化 |
|  |  | 紫外消解仪 | 1 | 套 | 60W/185nm |
|  |  | 超纯化柱 | 1 | 套 | 采用医疗级PP材料注塑滤材 |
|  |  | 后置超纯化柱 | 1 | 套 | 避免反向污染 |
|  |  | 超滤膜 | 1 | 套 | 5000道尔顿 |
|  |  | 终端微滤 | 1 | 套 | 0.45+0.22μm |
|  | 水箱 | 30L无菌水箱 | 1 | 个 | 医疗级PE双层材质 |
|  |  | 液位传感器 | 1 | 套 |  |

4.售后服务要求

4.1整机质保1年（从验收合格开始）；

4.2在接到保修通知后，2小时内响应，24小时内到现场维修。

- 《十四》硫化物酸化吹气仪

1.仪器用途要求

1.1适用于环保、科研、水文、水利等单位的地表水、地下水、生活污水和工业废水中的硫化物进行酸化-吹气-吸收的前处理；土壤和沉积物中硫化物进行酸化-吹气-吸收的前处理。

1.2适用标准

1.2.1水质硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法  HJ/T 1226-2021；

1.2.2水质硫化物的测定 碘量法 HJ/T 60-2000；

1.2.3土壤和沉积物硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 833-2017。

2.仪器技术要求

2.1样品通道：1～6个；

2.2温度范围：0～99℃。

2.3水浴加热系统

2.3.1自动控制水浴系统：PID精准控温；

2.3.2加热技术进口加热丝，定制专用2000W弓形加热元件，加热快速且均匀；

2.3.3温度控制：0～99℃，控温精度±1℃；

2.3.4自动加水、补水、排水、防溢（自动补水功能可单独关闭）。

2.4氮吹系统

2.4.1采用进口传感器，阀调数显；

2.4.2六路单独控制，双安全阀设计，确保实验安全有效进行；

2.4.3流量调节范围：0～600mL/min，控制精度±2%；

2.4.4氮气恒定吹扫，根据国家标准，分流量分时段工作，可实现全自动流量切换，确保实验回收率高；

2.4.5气源智能化控制，到达时间，自动关闭气源；

2.4.6主机设有氮气源专用接口，系统带有过压保护；

2.4.7智能防倒吸，实验完成后，仪器自动开启防倒吸功能，防止吸收瓶内溶液倒吸至烧瓶内，造成实验失败（防倒吸功能可手动关闭）。

2.5操作系统

2.5.1智能微电脑，彩色触摸屏；

2.5.2位于仪器正前方，方便实验参数设置及操作；

2.5.3仪器内置3种国标方法，一键开启，无需人工干预；

2.5.4仪器内置3种自定义方法，可自定义编程，提供最多7个实验步骤，满足多种实验需求。

2.6样品单元

2.6.1水浴槽采用不锈钢，耐高温，耐腐蚀；

2.6.2带有比色管固定位，位于机器前方，方便实验操作；

2.6.3每一路都带有玻璃导管固定架，方便存放玻璃导管；

2.6.4水浴槽带防护盖，防止水沸腾时迸溅，对实验造成伤害。

3.配置要求

3.1酸化吹气仪主机1台；

3.2三口烧瓶500mL 6只；

3.3烧瓶导气管6个；

3.4 19#直通接头6个；

3.5 100mL比色管6个；

3.6比色管导气管6个；

3.7 24#加酸漏斗6个；

3.8比色管塞6个；

3.9 7×11食品级硅胶管5米；

3.10 6×8食品级硅胶管5米；

3.11氮气气路管3米；

3.12氮气钢瓶转接头1套；

3.13烧瓶托盘1个；

3.14储水桶1个。

- 《十五》紫外可见分光光度计

1.仪器技术要求

1.1显示器：彩色触摸屏；

1.2测光方式：单光束；

1.3单色器：交叉CT；

1.4焦距：160mm；

1.5光栅：1200线/mm；

1.6检测器：进口光电池；

1.7光谱带宽：≤2nm；

1.8波长范围：200～1000nm；

1.9波长准确度：±2nm；

1.10波长重复性：≤1nm；

1.11光源切换波长：340nm；

1.12杂散光：≤0.1%T（在220nm处，以NaI测定)（在360nm处，以NaNO2测定)（在420nm处，用截止滤光片测定）；

1.13光度范围：0.0～200.0%T；

1.14光度准确度：±0.5%T；

1.15光度重复性：≤0.2%T；

1.16电源电压：AC220V±22V 50Hz±1Hz；

1.17功率：120W；

1.18全息闪耀光栅单色器，具有波长精度高，单色性好，杂散光低；

1.19采用彩色触摸屏；

1.20浓度测试方法包含线性回归法和系数法；

1.21带有USB接口，内存可以储存不低于30条浓度曲线；

1.22采用微机测量系统，T-A转换精度高，并有自动调0％T和调100％T，浓度因子设定、浓度直读；

1.23配备高性能卤钨灯和长寿命氘灯；

1.24自动光门技术，无需黑体，保护光电传感器；

1.25具有动力学时间扫描、时间设置、多种语言切换等功能；

1.26设备自验收合格之日起质保1年。

2.配置要求

2.1主机1台；

2.2电源线1根；

2.3说明书1份；

2.4质保卡1份。

- 《十六》可见分光光度计

1.仪器技术要求

1.1检测器：光电池；

1.2光谱带宽：4nm；

1.3波长范围：340nm～1000nm；

1.4波长准确度：±2nm；

1.5波长重复性：≤1nm；

1.6杂散光：≤0.1%T（在360nm处，以NaNO2测定）、（在420nm处，用截止滤光片测定）；

1.7光度准确度：±0.5%T；

1.8光度重复性：≤0.2%T；

1.9边缘噪声：≤0.2%T；

1.10电源电压：AC220V±22V 50Hz±1Hz；

1.11额定功率：80W；

1.12全息闪耀光栅单色器，具有波长精度高，单色性好，杂散光低；

1.13背光式LCD显示，规避指针显示的读数误差；

1.14采用微机测量系统，T-A转换精度高，并有自动调0％（T）和调100％（T），浓度因子设定、浓度直读；

1.15自动光门技术，无需黑体，保护光电传感器；

1.16配备高性能卤钨灯；

1.17设备自验收合格之日起质保1年。

2.配置要求

2.1主机1台；

2.2电源线1根；

2.3说明书1份；

2.4质保卡1份。

- 《十七》分液漏斗振荡器

1.仪器技术要求

1.1最大样品位：6位*1000ML；

1.2振荡幅度不低于0～40MM；振荡速度不低于0～350R/MIN；

1.3转速精度≤±1RPM；

1.4具有定时与连续工作功能划分；

1.5样品规格：125～1000ML梨形分液漏斗瓶；

1.6振荡倾斜角度：0～20°自由调节；

1.7可选择倾斜振荡和垂直振荡两种振荡方式，可更好混合；

1.8使用直流无刷马达，可长时间保持稳定的振荡频率；

1.9采用微处理器控制智能调速，液晶仪表数字显示；

1.10具有来电自动回复和定时终点报警功能；

1.11多种样品架可供选择，安装或取下便捷，能够满足各种实验要求；

1.12最大负荷不低于10kg；

1.13启动缓冲和停机缓冲技能，启动及停止缓慢进行，减少对分液漏斗的冲击。

1.14有自动放气功能，废气统一收集，集中排放；

1.15设备自验收合格之日起质保1年。

2.配置要求

2.1分液漏斗振荡器1台；

2.2电源线1根；

2.3分液漏斗夹具（1L）10个；

2.4用户手册1份；

- 2.5合格证1份；

2.6装箱单1份。

五、安装、验收、售后服务：

1、服务期限：合同签订之日起60天内内交付完毕，具体以合同签订时间为准。

2、项目交货地点：根据甲方要求送达指定地点。

3、中标人应保证所供标的物是全新的，未使用过的、性能良好、符合环保的、 原装、原产、合法、正规途径的货物，并且是非长期积压的库存商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，严禁提供假冒、伪劣或非正规途径之产品。产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购人有权拒绝验收。中标人应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。

4、货物到达安装现场后，中标人和采购人共同打开包装验货检查货物数量。中标人应提供详细单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。仪器设备不满足招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究中标人法律责任。

5、中标人负责供货、运输、安装调试，并确保涉及的信息平台运行正常。

6、中标人在项目实施过程中，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。施工期间如由中标人原因造成的安全事故，均应由中标人负责，按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

7、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与招标文件及采购合同一致，性能指标达到招标文件规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

8、产品在安装调试并试运行符合要求后，才进行最终验收。验收期限在安装调试结束后六个月内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，完税证明及商检证明（如有）等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、适用性检测报告等）等文件和应由中标人提供的必要文件汇集成册交付采购人。

9、中标人应配置售后服务人员，建立良好的售后服务体系。在质保期内，如货物出现质量问题，2小时响应，24小时内到达现场，48小时内解决问题。中标人须设有7×24小时维修服务电话，负责解答用户在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

10、免费技术培训：至少提供一次2名使用方技术人员的培训，包括设备的基本知识、使用方法、维护及保养技术的现场免费培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。需进行厂家培训的品目，由中标单位及时安排，费用包含在投标报价中。培训是否达到要求、效果须由采购人最终认定。

11、软件升级：免费提供软件系统升级和网络传输软件更新服务。

12、中标人必须接受采购人的监督，中标人对采购人提出的合理意见与建议必须采纳。验收合格后中标人提供免费质保服务。

13、质保期：本项目质保期自全部仪器验收合格起一年。在质保期内，应无偿并迅速更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由中标人承担。在期间如发生影响系统运行的重大故障，质保期应为故障排除之日起重新计算。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级、免费使用。

14、在按上述供货范围提供设备的同时，须提供与之相应的、在采购文件中规定的伴随服务，包括：技术资料、安装、调试、现场试运行、技术支持、技术协助、技术培训等，以及在本采购文件中未提及的、隐含的其它必须由中标人提供的相关服务。

六、综合说明

1、本项目不接受进口产品投标。

2、本项目核心产品为：超高效液相色谱仪、电感耦合等离子体光谱仪、超级微波消解仪。

3、本项目合同价格包括所有标的物和服务、配件、辅材以及相关的备件、专用工具、运输、装卸、人工、安装、调试、培训、保险、检验、技术支持、验收、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。其中，培训费支出标准参照昆环〔2023〕52 号《苏州市昆山生态环境局差旅费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费等支出管理规定》执行。

4、投标供应商中标后提供货物及配件均为按国家规格条例生产的合格正规产品、符合设计规范要求。

5、应能保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的所有货物必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供应商负责包退、包换，发生的费用由供应商负责。

6、中标人应当遵守保密原则，对因订立和执行本合同过程中所了解或知悉或获取的对方的一切信息、国家秘密、商业秘密和个人隐私予以保密，在本合同服务期内及本合同解除或终止后均不得向采购人以外的第三方提供保密信息，除非得到采购人的同意或者属于法律、行政法规允许的范围。

七、政府采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在招标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

八、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收招标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与招标文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

九、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网等发布的最新信息为准。

# 第五章  合同主要条款

- 合同主要条款

项目名称：实验室专用仪器采购

招标编号：JSZC-320583-AFEJ-G2025-0022

甲方(招标人)：苏州市昆山生态环境局

联系人：

联系电话：

联系地址：

乙方（中标人）：

联系人：

联系电话：

联系地址：

根据艾菲尔（江苏）招投标股份有限公司招标编号JSZC-320583-AFEJ-G2025-0022号实验室专用仪器采购的招标文件及中标单位的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的标的物的购销事宜，签订本合同书。

- 合同标的物和合同价格

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合同价格（大写）人民币 圆整； （￥ .00） |  |  |  |  |  |  |

  - 本合同价格包括所有上述标的物和服务、配件、辅材以及相关的备件、专用工具、运输、装卸、人工、安装、调试、培训、保险、检验、技术支持、验收、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。其中，培训费支出标准参照昆环〔2023〕52 号《苏州市昆山生态环境局差旅费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费等支出管理规定》执行。

  - 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

  - 下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标通知书；

（2）乙方中标的投标书；

（3）招标文件；

（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

- 标的物交付

  - 交货期：合同签订之日起60天内交付完毕。

  - 交付地点：甲方指定地点。

  - 标的物的所有权自标的物交付时转移。

  - 包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

- 技术规范

  - 所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。

- 质量要求

  - 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的、性能良好、符合环保的、 原装、原产、合法、正规途径的货物，并且是非长期积压的库存商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，严禁提供假冒、伪劣或非正规途径之产品。产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则甲方有权拒绝验收。乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。

  - 乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

- 保密

乙方及其专业人员应当遵守保密原则，对因订立和执行本合同过程中所了解或知悉或获取的对方的一切信息、国家秘密、商业秘密和个人隐私予以保密，在本合同服务期内及本合同解除或终止后均不得向甲方以外的第三方提供保密信息，除非得到甲方的同意或者属于法律、行政法规允许的范围。

- 验收

  - 验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标及其他内容。

  - 根据甲方验收结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

  - 在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方以及乙方共同对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

  - 验收期限在安装调试结束后六个月内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

  - 验收规范应由乙方在验收前两周提交给甲方，甲方可根据合同及技术规范书和有关规定进行修改和补充。验收规范需要由甲乙双方确认，确认后形成验收文件作为验收依据。

  - 验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

- 质保期

本项目质保期自验收合格起一年。在质保期内，应无偿并迅速更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由乙方承担。在期间如发生影响系统运行的重大故障，质保期应为故障排除之日起重新计算。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级、免费使用。

- 合同价格支付

  - 支付步骤：

合同签订后，甲方支付给乙方合同总价款的30%作为预付款，乙方货到并安装调试完毕且全部验收合格后，甲方支付至合同总价款的60%，待项目整体验收合格并设备运行满一年支付全部余款。如有售后服务扣款，将于剩余款项中作相应扣除。

  - 支付方式：转账。

  - 乙方需提供的单据：

A、合格的发票；

B、合同履行验收报告；

C、其他（若有）。

  - 乙方账户信息：

户名：

开户行：

账号：

- 对标的物货物提出异议的时间和办法

  - 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

  - 如果甲方在验收期满后既没有出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

  - 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 售后服务

  - 除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限，乙方承诺对本项目提供    年的质保服务。

  - 乙方应以优良的服务态度，在质保期内发生故障时    小时内予以响应，    小时内到达现场，    小时内解决问题，如在    小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位。

  - 其它按乙方投标文件及相关承诺中等同或优于招标文件的要求执行。

- 违约责任

乙方违约责任及违约金支付：

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，并赔偿甲方因此遭致的损失费用。

（3）若乙方未遵守保密义务，出现泄漏甲方或第三方秘密的情形，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。情节严重涉及违法犯罪的，依法移交司法机关处理。

（4）若因乙方侵犯第三方知识产权，发生第三方诉讼、社会舆论或甲方信誉受损等情形，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 索赔

  - 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

  - 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

（2）根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定标的物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

  - 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

  - 甲方提出索赔的书面材料应报政府采购管理部门备案；乙方同意的索赔方案应报政府采购管理部门审核。

- 合同修改

  - 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。在合同履行中，甲方可以增加原中标货物的数量，但增加的总金额不得超过中标货物金额的10%。

- 转让及分包

  - 政府采购合同的部分和全部都不得转让、分包。

- 合同的解除

  - 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）招标文件规定的其他可以解除合同的情形。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

向甲方所在地的人民法院起诉。

- 合同生效及其他

  - 本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章（合同章）后生效，并由政府采购监督管理部门备案。

  - 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，并提交苏州公正建设咨询房地产评估有限公司备存。

- 未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 附则

本合同一式   份，甲方执  份，乙方执   份，采购代理机构壹份。

甲方（盖章）：                           	乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：             	法定（授权）代表人（签字）：

日期：                                   	日期：

# 第六章  评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。如评审因素的量化指标评审得分相同的，则由评标委员会组织抽签确定中标人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总。

3.如投标人存在“苏财购字（2017）11号”文件中所列的失信或不良行为，按照文件规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或低于预算价的 50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形(偏离度达到±30%)的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

7.核心产品评审说明：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心设备（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

二、评分标准：

（一）价格（30分）

1.投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价，精确到小数点后2位。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2.分析投标报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标单位的投标报价中有漏项，则该投标单位的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标单位中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标单位中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标单位自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。

3.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。

（二）评审指标

初审评审指标

| 指标 | 描述 | 是否合格 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查 |  |  |
| 符合性检查 |  |  |

复审评审指标

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格评审指标 | 价格得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100小数点后保留两位（价格权重为30%） | 30 |
| 技术部分（70分） | 设备性能、配置情况 | 根据所投仪器产品的技术指标、配置情况并结合技术参数偏离表进行评分。全部满足要求的得50分，标注★符号的为投标设备必须满足的技术参数，有★符号技术参数不满足则判定为无效标书。带▲条款为主要技术参数，所投设备每负偏离一项扣1分；其余条款为一般技术参数，所投设备每负偏离一项扣0.5分；直至完全扣完。技术参数中有要求提供相关证明材料的须按相应要求提供（彩页或技术规格说明书或截图或第三方报告等），招标文件未作要求的投标单位可提供盖章的技术响应对照表或其他证明资料。投标单位作出相应的对比（列表）供评委评判，否则可被视为不具备该项得分的条件。 | 50 |
|  | 项目实施方案 | - 投标文件提供项目实施方案，包括但不限于应急响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案以及服务承诺落实的保障措施等内容。 - 方案细致全面、合理，可操作性强，完全响应招标需求的得5分；方案较为完整，可操作性较强，基本响应招标需求的得3分；方案不完整，可操作性一般，响应度低的得1分；本项未见阐述，不得分。 | 5 |
|  | - 安装调试方案 | - 投标文件提供系统安装、调试方案，综合评价方案全面性、合理性。 - 方案细致全面、合理，可操作性强，完全响应招标需求的得2分；方案较为完整，可操作性较强，基本响应招标需求的得1分；方案不完整，可操作性一般，响应度低的得0.5分；本项未见阐述，不得分。 | 2 |
|  | 售后服务方案 | - 投标人根据本项目特点，制定售后服务方案应包括但不限于售后服务范围、专业技术人员配置、售后服务响应及保障计划、供货保障和设备使用情况回访计划等内容。 - 方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得7分；方案合理性较好、可行性较强、操作性较强、与项目实际贴合度较好的得4分；方案合理性、可行性、操作性均一般、与项目实际贴合度一般的得1分；不提供不得分。 | 7 |
|  | 技术培训方案 | 技术培训方案内容应包括但不限于培训计划、培训人员数量、培训组织时间及地点、设备及软件的安装操作、设备维护及故障排除等内容。 内容完整、详实可行的方案，有很强的针对性，得 3分；提供了常规、通用的方案，基本符合采购需求，得 2 分；方案有缺陷、不合理，得1分；未提供相应方案，得 0 分。 | 3 |
|  | 类似产品销售业绩 | 投标人提供自 2022年1月1日以来销售过类似设备的业绩，每提供一个合同得 1 分，本项最多得3分。 注：投标人须提供合同复印件作为有效证明文件，包含合同首页、标的内容所在页及签字盖章页的复印件。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。 | 3 |

备注：

1.以上评分标准中的技术参数部分，各投标人均应提供相关的证明材料（彩页或技术规格说明书或截图或第三方报告等）并作出相应的对比（列表）供评委评判，否则可被视为不具备该项得分的条件。

2.为确保货物、服务质量，投标单位技术部分的分值低于75%（52.5分）的视为无效投标。

3.涉及评审的资料均需电子件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标单位提供的电子投标文件为准。

4.投标文件中的内容需和招标文件相关指标按目录标注对应页码。

5.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料或作出相应说明供评委评判。

（全文完）